## Sheet1
Grouped by Recall
|  | Overall | Available | Recalled
n |  | 903 | 860 | 43
Geographic area, n (%) | Asia | 154 (17) | 147 (17) | 7 (16)
| Europe | 183 (20) | 175 (20) | 8 (19)
| Northamerica | 467 (52) | 442 (51) | 25 (58)
| other | 99 (11) | 96 (11) | 3 (7)
Panel, n (%) | Anesthesiology | 9 (1) | 9 (1)
| Cardiovascular | 91 (10) | 88 (10) | 3 (7)
| Gastroenterology/Urology | 14 (2) | 13 (2) | 1 (2)
| Hematology | 17 (2) | 14 (2) | 3 (7)
| Neurology | 29 (3) | 28 (3) | 1 (2)
| Ophthalmic | 10 (1) | 10 (1)
| Other | 41 (5) | 36 (4) | 5 (12)
| Radiology | 692 (77) | 662 (77) | 30 (70)
Submission Type, n (%) | 510(k) | 898 (99) | 856 (100) | 42 (98)
| 510(k) Exempt | 3 (0) | 3 (0)
| PMA | 2 (0) | 1 (0) | 1 (2)
Eligible for Third Party Review, n (%) | eligible | 437 (48) | 413 (48) | 24 (56)
| ineligible | 466 (52) | 447 (52) | 19 (44)
Summary Malfunction Reporting, n (%) | Eligible | 552 (61) | 515 (60) | 37 (86)
| Ineligible | 351 (39) | 345 (40) | 6 (14)
Implanted Device, n (%) | no | 897 (99) | 856 (100) | 41 (95)
| yes | 6 (1) | 4 (0) | 2 (5)
Physical State, n (%) | Software | 664 (74) | 650 (76) | 14 (33)
| Software + Device | 239 (26) | 210 (24) | 29 (67)
DICOM compliance, n (%) | Missing information | 344 (38) | 321 (37) | 23 (53)
| Yes | 559 (62) | 539 (63) | 20 (47)
Clinical Performance Study, n (%) | Missing information | 180 (20) | 167 (19) | 13 (30)
| No | 218 (24) | 201 (23) | 17 (40)
| Yes | 505 (56) | 492 (57) | 13 (30)
Decision Time, median [Q1,Q3] |  | 137 [89,218] | 137 [89,222] | 134 [86,186]
Recall Time, median [Q1,Q3] |  | 458 [263,1092] | nan [nan,nan] | 458 [263,1092]